附件：气压弹道式体外冲击波治疗仪技术参数

（备注：★为必须满足的参数要求。）

1、电源供应（伏特）: AC 220V

2、电源消耗:  300AV

★3、压缩空气有效供应压力：4bar （400KPa）

4、工作压力（内部）: 1bar -4bar 治疗时连续可调

★5、操作模式:连续冲击模式：循环频率1-20Hz 治疗时连续可调

★6、手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度

★7、手柄有计数器，记录手柄累计使用次数

8、操作条件:

8.1、温度： 0℃— +40℃

8.2、相对湿度：<80%RH

8.3、大气压力 86kPa～106kPa；

9、储存和运输条件:

9.1、温度：-20℃— +40℃

9.2、相对湿度：<90%RH

10、冲击头类型：标准手柄配3种冲击头：Φ15mm普通治疗头；Φ15mm加长治疗头；Φ36mm治疗头；

11、最大能量流密度： 0.51mJ/mm2

★12、工作频率： 1-20HZ

13、配置要求：

13.1、系统主机（包括：主机、电源电缆）

13.2、标准治疗手柄配套（配3种冲击波治疗头）

13.3、操作使用说明书。