## Sheet1
议 价 设 备 技 术 性 能 要 求
设备名称 | 技术参数 | 要求
特定电磁波治疗仪 | 基本性能：波谱范围2.0μm-25.0μm 治疗板面温度320ºc±10% 输入功率：单头250VA；双头500VA 定时器范围：机械定时0--60min连续可调；数显定时0-95min，每5min一档 加热器工作寿命：≥2000小时（h） | 单头式
电针仪 | 输入功率：10.0VA 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 输出脉冲路数：六路输出 输出脉冲宽度：0.2ms±30%
电动吸痰仪 | 输出功率：180VA 电源220+22V 50HZ+1HZ 极限负压值：≥0.06MPa（1极负压） 无油雾污染，低噪声，高负压，高流量 负压调节系统可根据需要无级调压 | 便携式
超声雾化器 | 输入功率：80VA 电源电压：AC220V 50Hz 雾化量：≥2ml/min 运行模式：连续运行 药杯容量：50ml（最大） 定时时间调节：0--60min
输液泵 | 输液速度： 流量模式下为1.0～999.9毫升/小时，最小步进0.1毫升/小时。 滴数模式下为1.0～333滴/分钟，最小步进1滴/分钟。 输液速度最大误差： 滴数模式不大于±2%，流量模式不大于±5%。 预设量设定范围：1-9999ml。 KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通 12V锂电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。 | 1.蠕动盒；2.具有滴数和ml/h两种给药模式（可自由选择）；3.可自动保存输液参数；4.管路堵塞后系可自动 释放阻塞压力产生的丸剂量
中医定向透药仪 | 输出频率：低频脉冲频率：1--440Hz，中频调制频率：1250--4000Hz 输出电流：0--100MA 输出速度调节：00--99共100级步进调节 定时时间：任意预制00--60分钟 磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效 主机保险：F1A250V 输入功率：2通道100VA、1通道50VA 联系工作时间：不低于6小时 当仪器重新开启或者模式切换时，仪器自动将输出幅度控制器调节至最小位置